附件12、射频等离子体手术系统

1.一种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)；

2.一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；

3.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

4.能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8

*5.工作频率技术参数：切割和凝血工作频率均≤200KHz；

*6.输出模式：等离子输出：≥10档可调；

*7.阻抗显示：0-999Ω数字显示，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者(要求在设备上有对应显示界面）

8.工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

9.整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W；

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。