附件21、移动式C形臂X射线机要求与技术参数

一 设备要求说明：可供手术室、ICU、普通外科、骨伤科、泌尿外科、胸外科等手术进行X射线透视及摄影

二 技术参数

1、高压发生装置：

*1.1 标称功率：≥ 5kW

1.2 发生器频率≥40Khz

1.3摄影最大千伏：≥125kV

1.4摄影最大管电流：≥100mA

1.5透视：具备普通透视功能、自动透视、脉冲透视、增强透视功能

1.6透视最大千伏：≥120kV

1.7透视最小管电流：≤0.3mA

1.8普通及自动透视最大管电流：≥5mA

1.9脉冲透视最大管电流：≥18mA

*1.10增强透视最大管电流：≥20mA

1.11最大电流时间积的调节范围：≥250mAs

1.12 具备激光定位功能

1.13 具备剂量指示功能

2、X射线管组件：

2.1球管与高压发生器分置通过高压电缆连接

*2.2阳极类型：旋转阳极

2.3阳极热容量：≥200kHU

2.4管套热容量:≥1240kHU

2.5小焦点: ≤0.3mm,

2.6大焦点: ≤0.6mm

3.限束器：

3.1限束器类型：方野

3.2控制方式：电动,软件操控限束器功能(含叶片开合及滤过选择)

4. 动态平板探测器

4.1平板探测器类型：非晶硅

4.2成像范围： ≥21×21cm

4.3最大空间分辨率: ≥2.5LP/mm

4.4 图像动态范围≥16bit

5. 监视器：≥19″,数量2台

6.软件功能

6.1具备术中录像和编辑输出图文报告功能；软件可支持图像传输后处理标注及胶片输出

6.2 图像处理功能具备缩放、反转、裁剪、标记、测量等

6.3 具备双联透视摄影自动切换功能

6.4 标准DICOM接口，符合DICOM和WORKLIST协议，可与PACS连接，可与DICOM标准打印机连接

6.5  台车工作站与C臂之间单线连接，线长度≥7m

7、机械系统：

7.1 C形臂焦点至影像增强器输入屏距离（SID）：≥1000mm

7.2 C形臂弧深度：≥660mm

7.3 C形臂的开口距离：≥830mm

7.4 水平旋转角度≥±12°

7.5 水平移动范围≥200mm

7.6 垂直移动范围≥400mm

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。