- 大庆市人民医院胸内除颤仪等医疗设备采购项目招标公告

- 项目编号：RMYYYX2510

- 二、项目名称：胸内除颤仪（带胸内使用终端及极板）等医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年2月13日至2025年2月17日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年2月19日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

大庆市人民医院

2025年2月12日

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACT监测仪 | 胸外科 | 12 | 1 |  |

附件2：(包二)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸内除颤仪（带胸内使用终端及极板） | 胸外科 | 10 | 1 |  |

附件3：(包三)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术放大镜 | 胸外科 | 7 | 1 |  |

附件4：(包四)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 胸外科 | 6 | 1 |  |

附件5：(包五）

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式外科LED头灯照明系统 | 胸外科 | 4.5 | 1 |  |

附件：

ACT监测仪主要技术参数

- 1.监测活化凝血时间（ACT+/ACT-LR）或活化部分凝血活酶时间（APTT）。

- ★2.检测原理：真实的凝固终点检测。

- ★3.检测方法：光电机械终点法/凝固法。

- ★4.检测功能：每个试剂只可检测一个项目。

- 5.检测结果不受抑肽酶、低温、血液稀释的影响。

- 6.每次测试用血量≤2ml（非抗凝血，不用移液器）。

- 7.机器自动定量吸样，血样和试剂自动混合。

- 8.测试精度 CV≤10%，全血液样本。

- ★9.测试范围 ≥1000秒。

- 10.反应温度 37±1℃。

- ★11.测量时间：体外循环转机出结果的时间＜300秒。

- 12.数据存储：≥600个患者记录和600个质控记录。

- 13.耗材无菌单独包装，一次性使用。

- ★14.内置锂电池。

★15.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件：

胸内除颤仪（带胸内使用终端及极板）

主要技术参数

1.交流电源：100V-240V，50Hz/60Hz，内置可充电锂电池

2.工作温度摄氏0-45摄氏度；存储温度摄氏-20-70摄氏度

3..环境湿度：15-95%

4.防水/防固体颗粒：达到防护等级 ≥IP54

5.除颤

（1）充电到最大能量时间不大于6秒；

（2）成人首次除颤能量150J，不递增；

（3）面板最大能量选择档位≤200J；

（4）最小除颤能量为1J；

（5）除颤可手动及AED模式下操作，带语音提示功能；

（6）具备成人及婴幼儿/儿童AED模式，成人AED模式默认除颤能量为150J，婴幼儿/儿童AED模式默认除颤能量为50J；

（7）面板上具备成人及婴幼儿/儿童AED模式一键切换按钮；

（8）配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J；支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型可自定义AED除颤能量；

（9）具有同步心脏电复律功能；

（10）成人、儿童电极一体化除颤电极板，带胸壁阻抗接触灯指示。使用多功能电极片时，屏幕上具有胸壁阻抗接触指示；

（11）除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

6.心电监护

（1）高分辨率彩色TFT显示屏；

（2）显示屏≥7 寸；

（3）可进行持续心电监护；

（4）3导心电监护功能；

- （5）频率响应：诊断性0.05-150Hz监护0.15-40Hz EMS 2-20Hz。

- 7.电池

（1）可充锂电池；

（2）电池上具有电量指示灯；

（3）至少可监护 2.5小时 （持续监护心电图和 SpO2，每 15 分钟抽检一次NBP）；

（4）100次全能量放电；

- （5）电池具有快速充电技术，2小时充电到80%，3小时充电到100%；

- （6）面板具有独立的电池/电源指示灯；

8.全中文操作界面及语音提示。

9.具有事件标志功能。

10.具有智能自检系统，关机状态下可进行每小时、每天、每周自动检测。

11.具有待机状态灯指示功能。

12.具有生命体征趋势回顾功能。

13.具备旋钮式的智能菜单导航按钮。

★14.设备生产日期为2024年6月以后

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件：

手术放大眼镜主要技术参数

1.适用于心外科手术中放大手术视野进行血管和组织的分离、吻合操作，同时矫正视力缺陷，利于精细操作，减少不必要的损伤，提高手术安全性。

2.技术参数：

（1）放大倍数：2.5 倍；

（2）工作距离40cm时的视野直径：不小于18cm；

（3）景深约：20cm，提供真实的色彩还原；

（4）要求手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生；

（5）镜框；纯钛；

（6）放大镜主体；聚碳酸酯；

（7）眼镜镜片、放大镜镜片；MR

（8）配备眼镜盒

（9）配备眼镜布

（10）配备绳带

（11）配备调节螺丝刀

（12）重量：不大于41克

（13）可支持度数匹配（具体度数根据使用者配置）

★3.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件：

高流量呼吸湿化治疗仪主要技术参数

1.无创

2.全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

3.流量设置调节范围：2L-80L/min。

★4.可实现 80L/min 高流速的情况下气体温度达 37℃，同时氧浓度可设置为 100%。

5.支持 1L 和 5L 两种流量调节步长，流量 2L-25L/min 时调节步长为 1L/min、流量25L-80L/min 时调节步长为 5L/min。

★6.支持高流量模式、低流量模式、CPAP 模式。

★7.支持 CPAP 模式：呼气正压范围 4cmH2O-20cmH2O；爬坡时间范围 0min-20min;爬坡起始压力范围 4cmH2O-20cmH2O，CPAP 模式下可显示压力。

★8.温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长 1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

★9.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

★10.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示 1 天、3 天、7 天的温湿度、流量、氧流量治疗趋势

11.主机实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

★12.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。

13.机器具备高压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

14.内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

15.彩屏，尺寸≥4.3 英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

★16.具有湿度补偿功能，7 档可调，可根据环境变化手动湿度档位。

17.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围 1-96 小时。

18.可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500 小时。

19.提供与主机配套使用的原厂耗材，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接方式说明。

20.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

21.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

★22.提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号）、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS），设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面。

23.提供配套移动台车和吊臂。

24.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

25.可在主机上手动选择水位报警功能的开启和关闭。

26.报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

27.具备报警复位静音功能。

28.提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。

★29.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件：

便携式外科LED头灯照明系统

主要技术参数

- 1.可兼容手术放大眼镜。

- 2.电源参数

- （2.1）电源类型；超级锂电池

- （2.2）输入电压；直流电5伏 2安

- （2.3）运行功率：≥3.0瓦

- （2.4）电池运行时间,共计四档可调：

- 第一档  约24 小时

- 第二档  约11小时以上

- 第三档  约8小时以上

- 第四档  约6小时以上

- （2.5）电池充电时间≤5小时（全部充满）

- （2.6）单块电池充电次数≥300次

- （2.7）单块电池最长手术时间24个小时

- 3.头灯参数

- （3.1）光强(流明) 四档可调

- 第一档 15000-17,000lm

- 第二档 30000-32,000lm

- 第三档 43000-45,000lm

- 第四档 58000-60,000lm

- （3.2）光照直径：≥60mm（光照直径（毫米）@WD400mm）

- （3.3 ）重量 ：≤50g

- （3.4）色温≥6000K（纯白光）

- （3.5）光源能量2-3瓦

- （3.6）头灯寿命：≥30,000 小时

- （3.7）调节角度：≥60°

★4.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。