大庆市人民医院全自动内镜洗消机医疗设备采购项目招标公告

- 项目编号：RMYYYX2512

- 二、项目名称：全自动内镜洗消机医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年2月18日至2025年2月20日。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年2月21日下午13：30，门诊四楼多功能厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动内镜洗消机 | 耳鼻喉科 | 7 | 1 |  |

大庆市人民医院

2025年2月17日

附件：

全自动内镜洗消机技术参数

1.机壳材质：

1.1机箱、洗消槽均为复合材料模压成型。

1.2 内部管件为耐酸、耐碱、耐腐蚀材质。

2.消毒机尺寸：610×730×850㎜ 。

3.具备内镜全浸泡和涡流冲洗功能，实现全自动清洗消毒，触摸屏一键式操作，具有：测漏、清洗液清洗、漂洗、消毒液自动上药、内外全管道涡流式高压冲洗、终末漂洗、吹干、洗消过程记录打印等功能。

4.工作模式：

★4.1.结合常规消毒液的消毒时间，具有六种一键式启动操作模式。工作程序可按首次洗消-连台标准洗消-连台快速洗消-重度污染标准洗消-重度污染延时洗消-自消毒，自行设置操作模式，不需要人工调时。只要把手工初洗后的内镜盘入清洗槽内，通过实际需要选择所需功能按键即可。

★4.2.具备镜体全浸泡和全管道增压灌流洗消功能，实现全自动清洗消毒。配置涡流增压360度旋转式喷淋装置，增强对内镜外表面无死角洗消。

★4.3.全程负压工作，防止消毒液气体外泄。清洁液储存罐容积2升，清洁液用量依浓度自动添加于洗消槽中。

★4.4.内置针式打印机，打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：包括程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间。打印数据可保存三年。

5.系统自动化：

★5.1.全自动操作控制系统，彩色7寸触摸屏控制，中文菜单提示操作。显示屏显示运行过程倒计时提示精确查看程序剩余时间；药液液位过高或过低时屏幕提示液位状态并报警。

5.2.每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数。

★5.3.具有测漏功能，如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号，确保不会因为内镜管道破裂，造成内镜进水损坏，屏幕上直接显示测漏压力值。

★ 5.4.具有自动开/关盖功能，避免造成二次污染，自动化程度高，有脚踏、手动两种开盖方式。

6.工作电压 AC220V±10％50Hz；温度：0--50℃。

7.具有温度监控功能，可实时监控消毒溶液温度是否在消毒液制造商规定的范围内。

8.全管道快速接头，耐酸、耐碱、耐腐蚀材质。可方便、快速连接内镜内管道。

★9.具有自消毒功能，自消毒结合常规消毒液的消毒时间一键完成后将自动排放掉药液。

★10.机器配置为工业级，耐腐蚀耐氧化，消毒剂为开放式（适用于软式内镜允许的所有消毒剂），具有自定义模式，可以依消毒剂厂家技术要求设置消毒时间，消毒时间0-9999S可调。

- 11.预留消毒剂自动取样功能：便于检测消毒液浓度。

★12.设备生产日期为2024年6月以后。

★13.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 1套 |
| 2 | 清洗槽 | 1个 |
| 3 | 软件控制系统 | 1套 |
| 4 | 电磁阀总成 | 按实际需求提供 |
| 5 | 水气管路总成 | 按实际需求提供 |
| 6 | 测漏器 | 1套 |
| 7 | 针式打印机 | 1台 |
| 8 | 全管路灌流系统 | 1套 |
| 9 | 温度监控系统 | 1套 |
| 10 | 消毒剂自动取样 | 1套 |

备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。