- 大庆市人民医院脑部与区域组织氧饱和度监护仪医疗设备采购项目招标公告（第二次）

- 项目编号：RMYYYX2504

- 二、项目名称：脑部与区域组织氧饱和度监护仪医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年2月19日至2025年2月21日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年2月25日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 麻醉科 | 45 | 1 |  |

大庆市人民医院

2025年2月18日

附件：

# 脑部与区域组织氧饱和度监护仪

# 主要技术参数

- 设备用途：

- 1.基本用途：用于各类急重症、围术期/麻醉、床旁的组织氧平衡监测，或可用于有血流减少或无血流的手术患者，促进临床诊疗决策和改善患者的预后。

- 2.适用人群：成人、儿童、新生儿、婴儿等患者人群。

二、技术参数：

1.功能要求：通过贴放无创传感器测量患者脑/其他组织区域的氧饱和度（rSO2），给临床提供必要的术中组织氧平衡信息作为参考。

2.工作原理：探头使用LED光源、光探测器，结合比尔-郎伯定律进行氧饱和度计算。

3.包含部件：需包含主机、电源适配器、信号放大器、连接线、传感器成部件。

★4.监测部位：不少于15个，包含脑部、前额、耳侧、三角肌、前臂、手掌、手指、腹部、胁部、肝区、肾区、大腿、小腿、足背、足趾、臀部等。

5.传感器类型：需具备至少大、中、小三个可选型号，有针对新生儿/婴儿/早产儿的无粘性传感器，具备复用型传感器。

★6.传感器特点：单个传感器包含2光源 2探测器，有传感器锁扣防止滑脱。

7.准确性：提供数值范围 50%～100%的精确度，标准差≤3%（越小准确性越高），提供相关文献或说明。

★8.光源波长：4波长,每个波长发光周期5毫秒，700-900nm 。

9.屏幕和操作：彩色液晶屏，支持按键操作。

★10.仪器通道数：最多可支持6通道。

11.报警功能：支持数值过高/低时发出警报。测量的报警的限制值，并且可以更改报警数值、报警音量调节、进行报警静音，低于报警值，会进行声光报警提示。

12.事件标记：支持事件标记功能。

13.历史回顾：监测过程能够随时回顾之前时间点数值。

14.自动停止：如果信号不足，可自动暂停，中断监测。

15.故障提示：传感器脱落、设备故障、信号强度弱时可分别进行提示。

16.数据导出：可支持有线或无线数据导出功能。

17.数据刷新频率：数据刷新频率最快≤2秒。

18. 配套软件：提供能够安装在医院现有windows系统的数据读取软件。

19.数据存储：支持数据存储功能，不低于800小时 。

20. 数据格式：支持PDF格式、CSV表格数据、以及可用于回顾监测过程的格式。

21.设备连接：支持连接外部设备。

★22.使用便利性：主机+配件不超过2kg,方便转运和节省收纳空间；屏幕不大于10英寸，不影响其他监护使用。

23.语言：支持多语言选择。

24. 线缆长度：＞4.5米，配置延长线。

25.传感器尺寸：传感器探测点间距最大距离6cm，保证足够的测量范围。

26.电池续航：配备可充电锂电池，电池续航支持6小时。

27. 图形显示：趋势图、动脉波形图。

28.屏幕显示：包含组织氧饱和度%rSO2、脉搏氧饱和度%SpO2、脉率PR、通道编号、基线值BL、曲线下面积AUC、低报警值ref、趋势线、历史数值显示、故障提示、信号提示。

29.组织氧饱和度（%rSO2）：显示范围0%~100%

30.基线值：显示当前rSO2基线值，可一键设置基线。

31.曲线下面积（AUC）：显示低于警报限的氧饱和度累积。

32.低警报限：表示%rSO2的下限报警值具备默认数值；可进行变更调整。

33. 趋势图：纵轴显示%rSO2，0~100%；横轴时间显示可调整7.5 min~24h，支持多通道分开显示或合并显示。

★34.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。