大庆市人民医院血流动力学监护仪等医疗设备采购项目招标公告（第三次）

- 项目编号：RMYYYX2514

- 二、项目名称：血流动力学监护仪等医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（提供佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年3月18日至2025年3月20日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年3月21日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

大庆市人民医院

2025年3月17日

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血流动力学监护仪 | 重症医学科 | 19 | 1 | 第三次公示 |

附件：

- 血流动力学监护仪主要技术参数

- ★1.≥18英寸彩色触摸屏，配备心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道有创血压，血流动力学监测功能，主机插槽数≥6个,主机可最多同时安放6个模块，支持扩展8槽位插件箱。

- 2.监护仪主机的每个槽位与插件模块连接处具备金属通讯接口和红外通讯接口，其中金属通讯接口并非是供电接口。

- 3.配备独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计，可作为插件模块插入主监护仪中使用，实现数据共享。

- 4.主机显示屏≥10通道显示，亮度自动调节，支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

- ★5.≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪、遥控器等USB设备。

- 6.支持≥28种清洁消毒剂。

- 7.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

- 8.支持≥25种实时心律失常分析。

- ★9.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

- 10.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。

- 11.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

- 12.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

- 13.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

- 14.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。

- 15.提供辅助静脉穿刺功能。

- 16.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

- 17.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。

- 18.提供灌注指数（PI）的监测。

- 19.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

- 20.有创压适用于成人，小儿和新生儿。

- 21.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。

- 22.有创血压监测支持最多升级至8通道同时监测。

- 23.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

- 24.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

- 25.具有图形化报警指示功能。

- 26.当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

- 27.当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

- 28.根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限更改。

- 29.对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供预设组合，并允许自定义。

- 30.标配具备血液动力学计算，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

- 31.≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟。

- 32.≥800条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 33.≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 34.≥100小时ST波形片段的存储与回顾。

- 35.具备早期预警评分功能。

- 36.监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。

- 37.提供工作模式：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 38.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

- 39.监护仪主机工作温度环境范围：0-40℃。

- 40.配置：主机一台，可独立转运监护模块一个，血流动力学监测模块1个。

- ★41.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。