大庆市人民医院骨龄仪医疗设备采购项目采购公告

- 项目编号：RMYYYX2535

- 二、项目名称：骨龄仪医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（实质性参数需提供检测报告、技术白皮书佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年8月27日至2025年8月29日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年9月4日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940      0459-6612089

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨龄仪 | 儿保科 | 47.5 | 1 |  |

大庆市人民医院

2025年8月26日

附件：

骨龄仪主要技术参数

一、技术参数

1、测量部位：指骨、腕骨、掌骨。

★2、管电压：40kV-45kV，可调节步长1kv，X射线管电压值的偏差应≤0.8%。

★3、管电流：≤10mA（固定管电流不可调节，提供检测报告证明）。

4、成像方式：锥形束面成像。

★5、射线管焦点到影像接收面距离，管屏距SID≥800mm，焦皮距≥700mm 。

★6、电流时间积：1mAs-3.2mAs。

7、加载时间：加载时间调节范围0.1s~0.32s。

8、设备使用最大输出功率：≤0.45kw。

9、机器射线光源固有总滤过2.8mmAl。

★10、用于儿童检测设备具有儿科检查临床协议，且分为三挡（学龄前、学龄期、青春期）：

学龄前儿童加载条件：40kV,10mA,100ms；

学龄期儿童：42kV,10mA,200ms；

青春期儿童45kV,10mA,320ms。

用于儿童检测同时应提供措施，使其能安装一个不小于3.5mmAL的附加滤板。

11、两种曝光方式：手闸曝光、软件曝光。

12、两种设备使用方式：有线传输、无线传输。

13、碘化铯CsI-TSI平板探测器。

14、像素尺寸≤125μm 。

15、像素矩阵：2000×2400 pixels。

★16、探测器尺寸：340mm×285mm，有效成像面积≥250mm×300mm。

17、空间分辨率≥2.5lp/mm。

18、低对比度分辨率：在规定的加载因素组合下，低对比度分辨率应≤2.3% 。

19、X射线视野300mmX250mm矩形。

20、A/D≥16bit。

21、影像均匀性：影像规定采样点的灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm之比应≤0.16%。

22、符合GBZ 130-2020《医用X射线诊断放射防护要求》机器表面1m处辐射泄露剂量率≤2.5μsv/h，免铅房使用。

23、设备外壳30cm处X射线剂量当量应不大于2μSv/h。

★24、在设备使用无线模式时传输距离：无屏蔽遮挡情况下，无线传输距离≥5m。

25、数据管理：满足His系统链接，符合DICOM3.0标准，具有管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理功能。

26、三定位辅助摆位方式：12.1吋监控屏监控摆位、手部限位图、软件视频监控三个方位进行儿童手部摆位，保证拍摄图像更加清晰，测量更加准确。

27、独立于主机的计算机控制台：CPU:i7 内存16G 硬盘1T。

28、供电条件：220v 频率 50Hz  功率 1500VA。

二、性能参数

1、骨龄评价标准：TW3-RUS、TW3-C RUS、中华05（RUS-CHN）、TW3-C Carpal、CHN，包含中华05法R系列、C系列，TW3法R系列、C系列。

2、身高预测方法：中华05法、TW3（Tanner and Whitehouse）法。

3、身高、体重和BMI标准：依据《中国7岁以下儿童生长标准》《中国0-18岁儿童青少年身高、体重标准化生长曲线》评测。

4、存储格式：以raw格式和JPG格式进行图像存储，搜索导出数据以csv格式存储。

5、传输协议：Dicom3.0标准数据接口，USB3.0接口。

6、通过纵向监测掌握儿童成长趋势、评估干预治疗效果。

7、档案管理的功能包括：搜索、编辑、删除、复诊、预览、查看、统计、打开图像。

8、医生诊断功能包括：测量结果、风险因素、骨龄评价、建议、打印。

9、预约功能：方便日常医院操作诊断、可以提前录入患者信息，以列表形式显示患者的基本信息，并记录预约时间。

10、操作人员可以根据儿童临床协议，自己选择、调整曝光参数，可以用更小的剂量，满足儿童骨龄拍摄条件。

11、设备曝光采集时应具有的功能选项：监控摆位、开始采集、重新采集、停止采集、曝光指示、温度指示、剂量指示、年龄分期、管电压、管电流、曝光时间。

★12、MDI设置：具有MDI设置功能，通过MDI模组进行图片患者信息的管理交互。

13、读片学习功能：具有读片学习功能，针对每种骨龄的算法有对应的图谱，图片有详细文字说明，方便操作者参考学习骨龄判读方法。

14、报告骨龄内容：骨龄评价方法、骨龄、骨龄百分位数、骨龄与年龄差值，骨龄生长速度和评价。

15、待诊断功能：以列表形式显示患者信息，并记录患者当前诊断状态。可对拍摄的影响图片进行后续统一诊断。

16、报告身高内容：当前身高、身高百分位数，按骨龄的身高百分位数，身高成长速度，按骨龄的身高成长速度。当前体重，体重增长速度，BMI，体型。遗传身高：父亲身高，母亲身高，父母身高中值，父母身高中值百分位数，靶身高。

三、设备生产日期为2025年2月份以后。

- 备注：“★”为实质性条款，必须满足，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。