大庆市人民医院眼科光学相干断层扫描仪采购项目招标公告（第二次）

项目编号：RMYYYX2609
二、项目名称：眼科光学相干断层扫描仪
三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年3月11日至2026年3月13日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940      
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	数量
	备注

	1
	眼科光学相干断层扫描仪
	眼科
	40
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年3月10日
附件

眼科光学相干断层扫描仪主要技术参数
一、光学相干断层扫描图像

1.信号类型：生物组织对入射光的散射信号。

2.固视方式：内固视和外固视。

3.光源：超辐射发光二极管，中心波长840nm±10nm。

★4.入眼光功率：≤0.6mW,具备入眼功率监控功能，功率大于标准值自动切断光源供电（提供检测报告证明文件）。

5.轴向分辨率：≤5μm。

6.横向分辨率：≤15μm。

7.扫描装置：振镜。

8.眼后节扫描模式：黄斑高清直线扫描（6mm/12mm)、脉络膜增强扫描、黄斑区域扫描（6mmx6mm)、黄斑六线扫描，黄斑十线扫描，视盘区域扫描：6mmx6mm。

9.眼前节扫描模式：高清直线扫描（6mm),六线扫描，16mm全房角扫描。

★10.外置可拆卸前节镜头，方便维护保养。（提供检测报告或说明书等技术证明文件）

11.前节镜头装卸方式：磁吸式。（提供检测报告或说明书等技术证明文件）

12.纵向（深度）扫描范围≥2.1mm。

13.横向扫描范围：≥6mm～12mm。

14.屈光补偿范围：≥-20D～+20D。

二、眼底扫描图像

1.信号类型：CCD图像。

★2.视场：≥40度x30度。

3.照明光：LED。

4.内固视：LED炬阵。

5.外固视：可调闪烁LED。

三、软件系统

1.全中文控制操作系统以及图文管理系统。

2.OCT图像伪彩色、黑白、白黑三种。

3.分析功能：

（1）黄斑：视网膜厚度分析；3D视图；En-face 分析；进展性分析；脉络膜增强。

（2）青光眼：RNFL分析；神经节细胞分析；杯盘面分析；进展性分析；双眼对比分析。

（3）前节部分：手动测量；角膜厚度分析；角膜上皮层厚度分析。

4.3D模块，可实现特殊层分割，任意切片。
5.周长、直径、面积的参数测量。

6.视网膜视经纤维层正常值及黄斑厚度正常值数据库。

7.完善的病例数据管理，智能化诊断报告生成模块，快速方便的数据查询和备份恢复系统。

8.符合DICOM 标准。

四、为满足项目数据处理、文档编辑、网络应用、业务系统操作等工作需要，配置办公终端设备。

五、设备生产日期为合同签订半年之内。

六、配置需求：
1.主机：1台。

2.前节镜头：1个。

3.外指示灯：1个。

4.软件及加密狗：1套。

5.数据传输线：1套。

6.防尘罩：1个。

7.移动台车：1台。

备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。



