大庆市人民医院彩超租赁项目招标公告

一、项目编号：RMYYYXK2608
二、项目名称：彩超租赁

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	供应商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	租赁服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年6月23日至2026年6月25日。
（三）报名方式：大庆市人民医院设备运行科。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院设备运行科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话：  0459-6612937      

0459-6612089 

大庆市人民医院

 2026年6月22日
附件1：

	序号
	采购项目
	使用科室
	数量
	预算单价
	租赁期限

	1
	彩超租赁
	彩超室
	2
	2.79万元/台/月
	6个月


技术参数及配置需求   

1.彩色多普勒超声波诊断仪

技术参数：

液晶显示器：≥19英寸高清晰度彩色。

扫描方式：具有三关节臂设计，显示器可上下左右任意旋转。操作面板可上下升降、左右旋转。

液晶触摸屏：≥8.4英寸。

301056数字通道。

多倍声束并行处理。

数字化二维灰阶成像单元。

数字化彩色及能量多普勒单元。

数字化频谱多普勒显示和分析单元。

数字化波束形成器。

线阵探头二维视野角度独立偏转功能。

脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。

图像一键优化功能。

测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

探头参数及要求

探头接口≥4个，探头接口上方具有探头激活指示灯设计

频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围3-15MHz。

标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种。

类型：支持凸阵，线阵，相控阵，微凸阵，4D容积探头，有源面阵，单晶体探头。

扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率3.0—5.5MHz。

电子线阵：可视可调中心频率8.0—13.0MHz。

有源面阵探头可视可调频率最高达15MHz。

二维灰阶显像主要参数

发射声束聚焦：≥4段

回放重现：灰阶图像回放≥4900幅、回放时间≥60秒。

增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥10段。

超声系统最大探查深度≥30cm。

频谱多普勒

方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率  HPRF；连续波多普勒 CWD

多普勒发射频率可视可调。

最大测量速度：PWD：血流速度≥7.0 m/s ；CWD:   血流速度≥14.0 m/s

多普勒取样宽度1-15cm

频谱多普勒实时自动包络测量技术，可测算参数≥14种

彩色多普勒

显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示。

彩色多普勒方向性能量图。

多普勒频率可视可调2-5段。

配置需求：

主机：1台（液晶显示器、液晶触摸屏）

腹部探头（凸阵探头）：1个

浅表探头（线阵探头）：1个

阴室探头（腔内探头）：1个

稳压电源：           1台

2.彩色多普勒超声波诊断仪

   技术参数：

监 视 器：≥22英寸高分辨率有机自发光监视器。

扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转。

探头接口：≥4个激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口。

具有独立触摸操作屏，操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作。

探头规格

频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调。

工作范围：频率范围可在1—17MHz之间选择。

阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元。

二维灰阶显像主要参数：

扫描：

单晶体凸阵探头：超声频率2.0—6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。

小器官线阵探头：超声频率3.1—9.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。

扫描速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥39帧/秒。

回放重现：灰阶图像回放≥2900幅、回放时间≥90秒。

增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

扫描深度≥30cm

频谱多普勒：

方式：PW，CW，HPRF

PWD：血流速度≥8m/s；CWD ；血流速度≥10m/s

最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

PW取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示。

电影回放：≥60秒

零位移动：≥10级

取样宽度及位置范围：宽度1-15mm；分级可调。

彩色多普勒

显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)

彩色显示帧频：

凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥12帧/ s

显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

配置需求：

主机：1台（液晶显示器、液晶触摸屏）

腹部探头（凸阵探头）：1个

甲乳探头（面阵探头）：1个

血管探头（线阵探头）：1个

稳压电源：           1台

二、租赁方式

1、租赁方式：

1.1在双方签订本租赁协议后，在规定时间内交付所需的医疗设备及配套设备。

1.2租赁期6个月，不足6个月的以实际发生天数计算截止月租赁价格。

1.3 租赁费用及支付方式以招标结果为准。

2、所有权归属：

2.1设备的所有权归供方所有。

2.2租赁期满后双方可以续约，具体事宜再定。

2.3在使用设备过程中所产生的维修费由出租方承担。

三、其它

 1.提供完整相关的设备及经销商资质，设备的使用手册。

 2.安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

 3.维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

 4.必要时需提供现场培训。



