大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告(第三次)
一、项目编号：RMYYyyhck2026005
二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-附件3
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年6月24日-2026年6月26日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包一）一次性使用加强型喉罩等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用加强型喉罩
	麻醉科
	一次性使用加强型硅胶喉罩1、1½、2、2½、3、4、5
	个
	125
	1、本品用于全麻/镇静患者、急救复苏短期人工气道，维持上呼吸道通畅。2、结构组成包括医用硅胶罩囊、加强型通气导管（内置不锈钢螺旋钢丝，抗弯折）、充气管、指示气囊、15mm 标准接头、单向止逆阀。3、罩囊充气后内压＜40cmH₂O，正压通气≥30cmH₂O 无漏气，各部位连接牢固不脱落。4、无菌独立包装。
	第三次公示

	2
	一次性使用加强型喉罩
	麻醉科
	一次性使用加强型PVC喉罩1、1½、2、2½、3、4、5
	个
	115
	1、本品用于全麻/镇静患者、急救复苏短期人工气道，维持上呼吸道通畅。2、医用 PVC 罩囊、加强型通气导管（内置不锈钢螺旋钢丝）、充气管、指示气囊、15mm 接头、单向阀。3、罩囊充气后密封良好，正压通气无泄漏，各部位连接牢固不脱落。4、无菌独立包装。
	第三次公示

	3
	一次性使用无菌双腔型喉罩
	麻醉科
	1、1½、2、2½、3、4、5
	个
	165
	1、本品用于全麻手术、困难气道、需防反流误吸患者。2、结构组成包括硅胶罩囊、双腔导管（通气腔 + 引流腔，可带加强钢丝）、充气管、指示气囊、15mm 接头、引流腔接头、单向阀。3、性能要求：3#/4# 通气腔内径≥8.5mm，可通过纤支镜，罩囊密封良好，通气压力≥30cmH₂O 无漏气。4、无菌独立包装。
	第三次公示


附件2：（包二）一次性使用无菌眼科手术刀等
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用无菌眼科手术刀
	眼科
	BF1615
	把
	95
	1、本品是用于眼科手术的一次性使用的无菌产品。2、规格：15°角形穿刺刀，刃宽 1.5mm。3、结构材质：刀头为医用不锈钢（30Cr13），刀柄为 PC/ABS，带保护套与推杆。
	第三次公示

	2
	一次性使用无菌眼科手术刀
	眼科
	BF1130
	把
	112
	1、本品是用于眼科手术的一次性使用的无菌产品。2、规格：角形穿刺刀，30°±5°，刃宽1.1mm±0.05mm。3、结构材质：刀头为医用不锈钢（30Cr13），刀柄为 PC/ABS，带保护套与推杆。
	第三次公示

	3
	一次性使用无菌眼科手术刀
	眼科
	BF1225/BF1320
	把
	150
	1、本品是用于眼科手术的一次性使用的无菌产品。2、规格： 25°±3°（BF1225）、20°±3°（BF1320）两种角形穿刺刀。3、结构材质：刀头为医用不锈钢（30Cr13），刀柄为 PC/ABS，带保护套与推杆。
	第三次公示

	4
	硅油
	
	Siluron 5000
	支
	1400
	1、本品为眼科手术一次性使用无菌硅油。2、成分要求：100% 聚二甲基硅氧烷（PDMS），医用级高纯度。3、其他要求粘度（25℃）：4500–5500 mPas；
密度（25℃）：0.965–0.975 g/cm³；折射率（25℃）1.401–1.405
	第三次公示

	5
	眼科用重水
	
	7ML
	支
	1600
	1、本品为眼科手术一次性无菌使用。2、成分要求：全氟辛烷或全氟萘烷，纯度≥95%。3、密度 1.72–1.76 g/cm³，低粘度，折光率 1.26–1.28
	第三次公示

	6
	眼用冲洗针
	
	23G/25G
	个
	1570
	1、参考规格：23G（≈0.60mm）、25G（≈0.50mm）。
2、材质：针头 / 针体为医用不锈钢，柄部为医用级塑料（PC/PP）。
3、结构：一体式，可重复使用，可耐受121℃高压蒸汽灭菌。
4、针长：≥30mm（常用 30–40mm）；针尖：钝头 / 圆头，无毛刺，防划伤眼组织。
	第三次公示

	7
	一次性使用冲洗吸引套件
	
	QYINF
	个
	650
	1、本产品用于眼科白内障超声乳化手术时的冲洗吸引液体通道，冲洗、抽吸术中废液及皮质，适配本院超声乳化系统。
2、结构组成：至少包含输液管、灌注管、吸引管、集液盒（含硅胶片）、接头、滴斗、积液袋；抽吸管道可独立更换。
3、管路规格：灌注管：1500mm±20mm；抽吸管：1600mm±20mm
4、本产品为无菌一次性使用。
	第三次公示

	8
	一次性使用灌注套
	
	QYSLEEF
	个
	405
	1、本产品用于眼科白内障超声乳化手术中，与超声乳化针头配合，为眼内提供液流灌注，适配本院超声乳化系统。
2、结构组成：由连接手柄螺纹、针头保护套、出水孔组成；整体为医用硅橡胶材质。
3、外观：表面光滑无毛刺，出水孔通畅，螺纹连接牢固不脱落。
4、本产品为无菌一次性使用。
	第三次公示


附件3：（包三）一次性使用可视喉镜窥视片
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格型号
	单位
	预算单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用可视喉镜窥视片
	麻醉科/心内监护室
	L/M//S/SS等型号
	个
	45
	1、本品适用麻醉/急救时引导气管插管，适配困难气道（肥胖、颈椎受限、小下颌）。
2、医用级 PC（聚碳酸酯），承受≥50N 外力不变形、不折断、不脱落。
3、适配院内可视喉镜手柄。
4、SS型窥视片长度89.1mm，宽度14.0mm，高度73.8mm，角度90°，长度、宽度、高度误差+1.0mm，角度误差+2°。
5、S型窥视片长度103.2mm，宽度18.0mm，高度73.8mm，角度73°，长度、宽度、高度误差+1.0mm，角度误差+2°。
6、M型窥视片长度124.8mm，宽度20.6mm，高度74.1mm，角度62°，长度、宽度、高度误差+1.0mm，角度误差+2°。
7、L型窥视片长度133.3mm，宽度22.6mm，高度74.1mm，角度58°，长度、宽度、高度误差+1.0mm，角度误差+2°。
	第三次公示




