大庆市人民医院医用耗材采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYyyhck2026026
二、项目名称：大庆市人民医院医用耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-2
投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年11月4日-2026年11月6日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话： 0459-6612089（采购办）、0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：（包一）一次性使用留置引流导管及辅助装置
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	一次性使用留置引流导管及辅助装置
	胸外科
	YB-B-II 8.0/265（24F）
	套
	430
	1、本品主要用于常规术后胸腔、腹腔积气、积液、积脓（血）的留置引流。
2、规格尺寸：导管长度约265mm，接受 250-300mm 区间，外径约8.0mm，公差±0.33mm。
3、结构性能：导管头部为直头型（钝头、圆滑无锐边），头端布置多个侧引流孔；管身印有清晰、耐久的置入深度刻度（cm），导管具备X线可显影标记（不透射线）或超声下可辨识；近端为标准锥形/通用接头，可与引流袋、引流瓶及负压吸引装置可靠连接；带体表固定装置。
4、材质性能：管体采用医用级聚氨酯（TPU）或医用软聚氯乙烯（医用PVC）等合规高分子材料，软硬适中、弹性好、抗弯折、耐组织液及常见药物腐蚀。
5、组件组成：含引流导管及临床经皮/穿刺置管所需辅助组件：连接管/延长管、固定装置，其他如穿刺针（针芯）、导丝、扩张器/导入套管、三通阀、引流袋等按投标产品注册证载明的结构配置提供。
6、辅助组件材质、连接匹配，与导管同一灭菌包装或配套无菌包装，无菌状态提供，一次性使用。
	第一次公告

	2
	一次性使用留置引流导管及辅助装置
	
	YB-B-I 6.7/330（20F）
	套
	420
	1、本品主要用于常规术后胸腔、腹腔积气、积液、积脓（血）的留置引流。
2、规格尺寸：导管长度约330mm，接受 310-350mm 区间，外径约6.7mm，公差±0.33mm。
3、结构性能：导管头部为直头型（钝头、圆滑无锐边），头端布置多个侧引流孔；管身印有清晰、耐久的置入深度刻度（cm），导管具备X线可显影标记（不透射线）或超声下可辨识；近端为标准锥形/通用接头，可与引流袋、引流瓶及负压吸引装置可靠连接；带体表固定装置。
4、材质性能：管体采用医用级聚氨酯（TPU）或医用软聚氯乙烯（医用PVC）等合规高分子材料，软硬适中、弹性好、抗弯折、耐组织液及常见药物腐蚀。
5、组件组成：必备引流导管、连接管/延长管及体表固定装置；穿刺针（针芯）、导丝、扩张器/导入套管、三通阀、引流袋等按投标产品注册证载明的结构配置提供。
6、辅助组件材质、连接匹配，与导管同一灭菌包装或配套无菌包装，无菌状态提供，一次性使用。
	第一次公告

	3
	一次性使用留置引流导管及辅助装置
	
	YB-A-II 2.8/235（8.5F）
	套
	440
	1、本品主要用于胸/腹腔及脓肿、囊肿等积气、积液、积脓（血）的微创留置引流。。
2、规格尺寸：导管长度约 235mm，接受 210mm～260mm 区间，外径约2.8mm，公差±0.33mm。
3、结构性能：头端具备防止导管移位、脱出的有效设计（猪尾卷曲、直头多孔、内置固定装置等任一形式均可），尖端圆滑无锐边，头端布置多个侧引流孔，孔位分布合理、边缘光滑，保证小流量下引流通畅、不易堵管；管身印有清晰、耐久的置入深度刻度（cm），导管具备X线可显影标记（不透射线）或超声下可辨识；近端为标准锥形/通用接头，可与引流袋、引流瓶及负压吸引装置可靠连接；带体表固定装置。
4、材质性能：管体采用医用级聚氨酯（TPU）或医用软聚氯乙烯（医用PVC）等合规高分子材料，软硬适中、弹性好、抗弯折、耐组织液及常见药物腐蚀。
5、组件组成：含引流导管、连接管/延长管及体表固定装置；穿刺针（针芯）、导丝、扩张器/导入套管、三通阀、引流袋等按投标产品注册证载明的结构配置提供。
6、辅助组件材质、连接匹配，与导管同一灭菌包装或配套无菌包装，无菌状态提供，一次性使用。
	第一次公告

	4
	一次性使用留置引流导管及辅助装置
	
	YB-A-I 2.8/235（8.5F）
	套
	800
	1、本品主要用于胸/腹腔及脓肿、囊肿等积气、积液、积脓（血）的微创留置引流。。
2、规格尺寸：导管长度约 235mm，接受 210mm～260mm 区间，外径约2.8mm，公差±0.33mm。
3、结构性能：头端具备防止导管移位、脱出的有效设计（猪尾卷曲、直头多孔、内置固定装置等任一形式均可），尖端圆滑无锐边，头端布置多个侧引流孔，孔位分布合理、边缘光滑，保证小流量下引流通畅、不易堵管；管身印有清晰、耐久的置入深度刻度（cm），导管具备X线可显影标记（不透射线）或超声下可辨识；近端为标准锥形/通用接头，可与引流袋、引流瓶及负压吸引装置可靠连接；带体表固定装置。
4、材质性能：管体采用医用级聚氨酯（TPU）或医用软聚氯乙烯（医用PVC）等合规高分子材料，软硬适中、弹性好、抗弯折、耐组织液及常见药物腐蚀。
5、组件组成：必备引流导管、连接管/延长管及体表固定装置；穿刺针（针芯）、导丝、扩张器/导入套管、三通阀、引流袋等按投标产品注册证载明的结构配置提供。
6、辅助组件材质、连接匹配，与导管统一灭菌包装或配套无菌包装，无菌状态提供，一次性使用。
	第一次公告


附件2：（包二）胸腔镜手术器械
	序号
	采购项目
	使用

科室
	参照规格

型号
	单位
	预算

单价（元）
	技术要求
	备注

	1
	胸腔镜手术器械-胸腔剪刀
	胸外科
	300mm双关节手术剪弯头宽2.5mm
	把
	9800
	双关节结构，总长300mm±10mm，杆径≤5.5mm；弯头，刃口宽2.5mm±0.5mm，刀刃锋利、咬合整齐；无锁扣；可高温高压灭菌。
	第一次公告

	2
	胸腔镜手术器械-胸腔剪刀
	
	300mm双关节手术剪直头宽2.5mm
	把
	9800
	双关节结构，总长300mm±10mm，杆径≤5.5mm；直头，刃口宽2.5mm±0.5mm，刀刃锋利、咬合整齐；无锁扣；可高温高压灭菌。
	第一次公告

	3
	胸腔镜手术器械-胸腔止血钳
	
	350mm双关节Debakey齿角弯高20mm有锁扣
	把
	9800
	双关节结构，总长350mm±10mm，杆径≤5.5mm；DeBakey齿（无损伤齿），角弯，弯高20mm±3mm；带锁扣；齿纹清晰、夹持稳固。
	第一次公告

	4
	胸腔镜手术器械-胸腔止血钳
	
	350mm双关节Debakey齿弧弯高15mm有锁扣
	把
	9800
	双关节结构，总长350mm±10mm，杆径≤5.5mm；DeBakey齿（无损伤齿），弧弯，弯高15mm±3mm；带锁扣；齿纹清晰、夹持稳固。
	第一次公告

	5
	胸腔镜手术器械-胸腔止血钳
	
	350mm双关节Debakey齿弧弯高20mm有锁扣
	把
	9800
	双关节结构，总长350mm±10mm，杆径≤5.5mm；DeBakey齿（无损伤齿），弧弯，弯高20mm±3mm；带锁扣；齿纹清晰、夹持稳固。
	第一次公告

	6
	胸腔镜手术器械-胸腔止血钳
	
	350mm双关节Debakey齿弧弯高25mm有锁扣
	把
	9800
	双关节结构，总长350mm±10mm，杆径≤5.5mm；DeBakey齿（无损伤齿），弧弯，弯高25mm±3mm；带锁扣；齿纹清晰、夹持稳固。
	第一次公告

	7
	胸腔镜手术器械-胸腔持针钳
	
	330mm双关节左弯
	把
	9800
	双关节结构，总长330mm±10mm，杆径≤5.5mm；左弯15°±5°，夹针部咬合紧密、不滑针；带锁扣。
	第一次公告

	8
	胸腔镜手术器械-胸腔持针钳
	
	330mm双关节直头
	把
	9800
	双关节结构，总长330mm±10mm，杆径≤5.5mm；直头，夹针部咬合紧密、不滑针；带锁扣。
	第一次公告

	9
	胸腔镜手术器械-胸腔抓钳
	
	200mm 哈巴狗钳
	把
	9800
	总长200mm±10mm，杆径≤5mm；哈巴狗（Bulldog）式血管阻断夹钳，夹持力适中、无损伤血管；可反复开合使用。
	第一次公告

	10
	胸腔镜手术器械-凹凸齿止血夹
	
	35mm直
	把
	2500
	夹体总长35mm±3mm，直头；凹凸齿对合式无损伤血管临时阻断夹；医用不锈钢材质。
	第一次公告

	11
	胸腔镜手术器械-凹凸齿止血夹
	
	35mm弯
	把
	2500
	夹体总长35mm±3mm，弯头；凹凸齿对合式无损伤血管临时阻断夹；医用不锈钢材质。
	第一次公告

	12
	胸腔镜手术器械-胸腔肺叶钳
	
	350mm双关节Debakey齿卵圆头 弯头宽10mm
	把
	9800
	双关节结构，总长350mm±10mm，杆径≤5.5mm；DeBakey齿卵圆头，弯头，头宽10mm±1mm；带锁扣；用于肺组织夹持牵拉。
	第一次公告

	13
	胸腔镜手术器械-胸腔肺叶钳
	
	420mm双关节Debakey齿卵圆头 弯头宽8mm
	把
	9800
	双关节结构，总长420mm±10mm，杆径≤5.5mm；DeBakey齿卵圆头，弯头，头宽8mm±1mm；带锁扣；加长型，用于深部肺组织操作。
	第一次公告

	14
	胸腔镜手术器械-胸腔肺叶钳
	
	350mm双关节蛇形头弯有齿头宽6mm 
	把
	9800
	双关节结构，总长350mm±10mm，杆径≤5.5mm；蛇形（三角）弯头，带齿，头宽6mm±1mm；带锁扣。
	第一次公告

	15
	胸腔镜手术器械-胸腔淋巴结钳
	
	350mm双关节淋巴结钳弯头径6mm
	把
	9800
	双关节结构，总长350mm±10mm，杆径≤5.5mm；弯头，头径6mm±1mm，内碗状凹陷；带锁扣；用于淋巴结抓取与剥离。
	第一次公告

	16
	胸腔镜手术器械-胸腔组织钳
	
	350mm双关节DeBakey Allis钳弯头宽5mm
	把
	9800
	双关节结构，总长350mm±10mm，杆径≤5.5mm；DeBakey Allis式组织钳，弯头，头宽5mm±1mm；带锁扣；用于胸膜、筋膜等组织夹持。
	第一次公告

	17
	胸腔镜手术器械-胸腔打结器
	
	330mm Y型 
	把
	2800
	总长330mm±10mm，杆径≤5mm；Y型推结器，可推送滑结完成体内打结；动作顺滑。
	第一次公告

	18
	腹腔镜配套手术器械-冲洗器
	
	5*330 推动式
	把
	3800
	杆径5mm±0.5mm，总长330mm±10mm；推动式（阀式）冲洗吸引两用，可拆卸清洗；接口标准、适配通用冲洗吸引管路。
	第一次公告


备注要求：所投器械需满足以下条件方可报名
材质：医用级不锈钢（304/316/630或同等性能），表面抛光或亚光（哑光）/喷砂处理均可，表面应光滑、无毛刺、无眩光（不反光干扰手术）、易清洗消毒、表面钝化处理，耐腐蚀；；

灭菌：可承受134℃高温高压蒸汽灭菌，耐反复消毒≥500个循环；

性能：关节转动灵活，钳头对合整齐、齿纹清晰，锁扣可靠，无卡涩；

兼容：杆径适配医院现有5mm Trocar及标准冲洗吸引管路；

标识：每把器械有清晰厂名、型号、规格及灭菌合格标识。


