大庆市人民医院

双高管理系统配套设备及耗材采购项目

招标公告
一、项目编号：RMYYyyhck2026029
二、项目名称：大庆市人民医院双高管理系统配套设备及耗材采购项目

三、采购方式：院内竞争性磋商
四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	15
	产品彩页及产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1-2
七、评分细则：见附件3

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年11月5日-2026年11月11日，上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤一楼103室现场报名。
（四）资质审核科室：大庆市人民医院医用耗材管理科
（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089（采购办） 

0459-6612929（医用耗材管理科）

附件1：医院双高管理系统配套设备及耗材
	序号
	采购项目
	使用

科室
	技术要求
	单位
	预算单价（元）
	备注

	1
	血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）
	内分泌等科室
	详见附件2
	人份
	1.4
	按实际使用数量

	2
	血酮试纸
	内分泌等科室
	详见附件2
	人份
	5.13
	按实际使用数量

	3
	血糖血酮一体机
	内分泌等科室
	详见附件2
	个/台
	680
	含HIS/LIS 接口相关费用等


附件2：技术要求

（一）血糖血酮一体机
	序号
	技术参数
	实质性要求

	1
	单台主机更换不同试条可检测血糖（葡萄糖）、β-羟丁酸（血酮）两项指标。
	★是

	2
	血糖检测原理：葡萄糖脱氢酶法；血酮检测原理：β-羟丁酸脱氢酶法。
	★是

	3
	血糖检测范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L；血酮检测范围：0.2mmol/L-8.0mmol/L,支持血糖危急值在血糖血酮仪上的提醒。
	是

	4
	支持有线或无线网络，检测结果自动上传院内数据管理平台。
	★是

	5
	本地存储≥500组血糖、血酮数据；数据上传软件持久化存储，支持查询、删除。
	是

	6
	室间质评：国家卫生健康委临床检验中心2026年全国便携式血糖检测仪室间质量评价参加单位>300家。
	是

	7
	具备自动开关机、试条自动识别功能，支持质控液开展仪器质控校准验证
	是

	8
	具备NMPA医疗器械注册证，注册证载明检测项目包含葡萄糖、β-羟丁酸（血酮）。
	★是


（二）血糖试条
	序号
	技术参数
	实质性要求

	1
	检测原理：葡萄糖脱氢酶法（GDH）
	★是

	2
	与所投一体机主机为同一品牌配套使用
	★是

	3
	检测范围1.1-33.3mmol/L
	是

	4
	采血量≤1.0μL，检测时间≤6秒
	是

	5
	当血糖浓度＜5.5 mmol/L时，标准差（SD）＜0.42 mmol/L；当血糖浓度≥5.5 mmol/L时，变异系数（CV）＜ 7.5%。
	★是

	6
	与生化分析仪的可比性： 当血糖浓度＜5.5mmol/L时，至少95%的检测结果差异在±0.83mmol/L的范围内；当血糖浓度≥5.5 mmol/L时，至少95%的检测结果差异在±15%的范围内。
	★是

	7
	红细胞压积（HCT）：至少HCT在35%～55%区间内时，便携式血糖仪通常可正常使用。
	★是

	9
	具备NMPA有效医疗器械注册证
	★是


（三）血酮试条
	序号
	技术参数
	实质性要求

	1
	检测原理：β-羟丁酸脱氢酶法
	★是

	2
	与所投一体机主机为同一品牌配套使用
	★是

	3
	检测范围0.2-8.0mmol/L
	是

	4
	采血量≤1.0μL，检测时间≤10秒
	是

	5
	具备NMPA有效医疗器械注册证
	★是


其他要求

1.B/S或C/S架构，部署医院内网服务器，支持多科室终端同时访问。★

2.可实时接收、存储一体机上传血糖、血酮检测数据。★

3.支持科室、人员、时间、项目多维度查询统计。

4.血糖、血酮结果超预设阈值可弹窗异常预警。

5.多级角色权限管理（系统管理员、科室管理员、普通操作人员）。

6.支持与医院HIS/LIS系统对接，实现检测数据互联互通。★

7.支持体温、血压数据对接功能
8.支持日/周/月/季/年统计报表，可导出Excel、PDF。

9.具备设备质控记录查询管理功能，同时具有数据备份与恢复功能，确保数据安全。

10.血糖信息化管理系统软件支持院内血糖管理中心模块，支持对全院血糖异常患者的条件筛选管理。★
备注：★实质性条款不满足即无效响应；技术要求，需在技术偏离表逐条列明（佐证清晰）。
附件3：评分细则

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分：45分

商务部分：15分

报价得分：40分

	技术部分
	技术参数（40分）


	血糖血酮一体机 ：
1. 单台主机更换不同试条可检测血糖（葡萄糖）、β‑羟丁酸（血酮）两项指标 ★（1分）
2.血糖检测原理：葡萄糖脱氢酶法；血酮检测原理：β‑羟丁酸脱氢酶法 ★ （1分）
3.血糖检测范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L；血酮检测范围：0.2mmol/L-8.0mmol/L，支持血糖危急值在血糖血酮仪上的提醒。★（1分）

4.支持有线或无线网络，检测结果自动上传院内数据管理平台 ★（1分）
5.本地存储≥500 组血糖、血酮数据；数据上传软件持久化存储，支持查询、删除。（1分）

6.室间质评：国家卫生健康委临床检验中心2026年全国便携式血糖检测仪室间质量评价参加单位>300家。（3分）
7.具备自动开关机、试条自动识别功能，支持质控液开展仪器质控校准验证（2分）
8.具备 NMPA 医疗器械注册证，注册证载明检测项目包含葡萄糖、β‑羟丁酸（血酮） ★（1分）
血糖试条：
1.检测原理：葡萄糖脱氢酶法（GDH） ★（1分）
2.与所投一体机主机为同一品牌配套使用 ★（1分）
3.检测范围 1.1-33.3mmol/L（1分）
4.采血量≤1.0μL，检测时间≤6秒（1分）
5.当血糖浓度＜5.5 mmol/L时，标准差（SD）＜0.42 mmol/L；当血糖浓度≥5.5 mmol/L时，变异系数（CV）＜7.5%。★（1分）
6.与生化分析仪的可比性： 当血糖浓度＜5.5mmol/L时，至少95%的检测结果差异在±0.83mmol/L的范围内；当血糖浓度≥5.5 mmol/L时，至少95%的检测结果差异在±15%的范围内。★（1分）
7.红细胞压积（HCT）：至少HCT在35%～55%区间内时，便携式血糖仪通常可正常使用。★（1分）
8.具备 NMPA 有效医疗器械注册证 ★（1分）
血酮试条：

1.检测原理：β‑羟丁酸脱氢酶法 ★（1分）
2.与所投一体机主机为同一品牌配套使用 ★（1分）
3.检测范围 0.2-8.0mmol/L （1分）
4.采血量≤1.0μL，检测时间≤10 秒 （1分）
6.具备 NMPA 有效医疗器械注册证 ★（1分）
其他要求：
1.B/S或C/S架构，部署医院内网服务器，支持多科室终端同时访问。★（1）

2.可实时接收、存储一体机上传血糖、血酮检测数据。★（1）

3.支持科室、人员、时间、项目多维度查询统计。（1）

4.血糖、血酮结果超预设阈值可弹窗异常预警。（3）

5.多级角色权限管理包括系统管理员、科室管理员、普通操作人员。（1）

6.支持与医院HIS/LIS系统对接，实现检测数据互联互通。★（1）
7.具备体温、血压数据对接功能。（3）
8.支持日/周/月/季/年统计报表，可导出Excel、PDF。（2）

9.具备设备质控记录查询管理功能，同时具有数据备份与恢复功能，确保数据安全。（2）

10.血糖信息化管理系统软件支持院内血糖管理中心模块，支持对全院血糖异常患者的条件筛选管理。★（1）

	
	产品规格(1分)
	耗材与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。设备与耗材为同一品牌，保证兼容性

	
	产品质量保证措施

 (2分)
	投标人提供的产品质量（包含系统）保证措施，包括以下内容：（1）本项目产品质量检验报告；（2）本项目产品质量承诺。未提供不得分。

	
	培训方案 (2分)
	投标人提供的培训方案，包括以下内容： （1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。

	商务部分
	售后服务 (5分) 
	投标人提供的售后服务方案，包括以下内容：

（1）建立完善的售后服务管理体系，包括技术支持团队及系统支持和服务承诺，维护保修内容与范围以及回访、质检等每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求（满足2分，未提供不得分）。

（2）响应时间售后服务方案：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤48小时（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决，满足得2分；

（3）售后服务保修：承诺设备、系统免费保修3年得1分，每增加一年免费保修得0.2分，最高得2分。

	
	合作情况(10分)
	投标项目具有全国三级甲等医院成功案例。每提供一份清晰可见的投标项目的发票或入院合同复印件得1分，最多得5分。

	投标报价
	试剂耗材报价得分（30分） 
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

	
	仪器设备报价得分（10分） 
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。




